**Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений**

**Организатор закупа:** ГКП Байганинская районная больница на ПХВ, Актюбинская область, Байганинский район, c.Карауылкелды, ул.Асау батыра, дом 10.
      **Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название - в случае индивидуальной непереносимости), наименования изделий медицинского назначения**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование*** | ***Технические характеристики*** | ***Цена за ед, тенге***  | ***Кол-во,******ед*** | ***Сумма, тенге*** |
| Облучатель-рециркуляторнастенный со счетчиком | Настенный облучатель – рециркулятор в металлическом корпусе. Обязательно возможность использования облучателя - рециркулятора для помещений первой категории: операционные, палаты противотуберкулезных помещений, палаты для недоношенных детей, стерильные зоны ЦСО, ожоговые и т.д. Объем воздуха, дезинфицируемого облучателем для 1,2,3 категории, который достигается за 1 один час и составляет от 50 до 110 м3, соответственно: 1 категория (99,9%) не менее 50 м3/час, 2 категория (99%) не менее 75 м3/час, 3 категория (95%) не менее 110 м3/час по S. Aureus. Источник излучения уф - лампа, 1 лампа x 30W, содержание ртути не более 4 мг, ртуть в виде шарика амальгама, ресурс – 9000 часов без спада бактерицидного потока, бактерицидный поток не менее 11 Вт. Уровень шума не более 40 дБ. Потребляемая мощность, не более 100 ВА. Защита от УФ-излучения: V – образная зачерненная жалюзийная решетка. Двухцветный светодиодный индикатор фиксирующий суммарное время наработки бактерицидных ламп: зеленый цвет – ресурс ламп не выработан, красный цвет – лампы выработали ресурс. Система оповещает с помощью звукового сигнала через каждые 500 часов, о необходимости произвести своевременную очистку ламп. Элементы передачи информации по ИК – каналу: окно передатчика и окно приемника, совместимые с пультом. Наличие запасных частей: стартер – 1 шт, вставка плавкая – 2 шт. Пульт ИВН-1 – 1 шт на поставляемую партию рециркуляторов. Журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой установки – 1 шт. Гарантийный срок эксплуатации не менее 3 года. Наличие сервис центра в РК с указанием адреса в тех. паспорте. Все показатели должны подтверждаться техническим паспортом на казахском и русском языке. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РК на товар и разрешительного документа (лицензия/талон) на право реализации мед.техники у Поставщика. | **140 000** | **4** | **560 000** |
| Облучатель-рециркулятор настенный со счетчиком | Настенный облучатель – рециркулятор в металлическом корпусе. Обязательно возможность использования облучателя - рециркулятора для помещений первой категории: операционные, палаты противотуберкулезных помещений, палаты для недоношенных детей, стерильные зоны ЦСО, ожоговые и т.д. Объем воздуха, дезинфицируемого облучателем для 1,2,3 категории, который достигается за 1 один час и составляет от 110 до 235 м3, соответственно: 1 категория (99,9%) не менее 110 м3/час, 2 категория (99%) не менее 160 м3/час, 3 категория (95%) не менее 235 м3/час по S. Aureus. Источник излучения уф - лампа, 5 ламп x 15W, содержание ртути не более 4 мг, ртуть в виде шарика амальгама, ресурс – 9000 часов без спада бактерицидного потока, бактерицидный поток не менее 4,8 Вт. Уровень шума не более 43 дБ. Потребляемая мощность, не более 230 ВА. Защита от УФ-излучения: V – образная зачерненная жалюзийная решетка. Двухцветный светодиодный индикатор фиксирующий суммарное время наработки бактерицидных ламп: зеленый цвет – ресурс ламп не выработан, красный цвет – лампы выработали ресурс. Система оповещает с помощью звукового сигнала через каждые 500 часов, о необходимости произвести своевременную очистку ламп. Элементы передачи информации по ИК – каналу: окно передатчика и окно приемника, совместимые с пультом. Наличие запасных частей: стартер – 2 шт, вставка плавкая – 2 шт. Пульт ИВН-1 – 1 шт на поставляемую партию рециркуляторов. Журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой установки – 1 шт. Гарантийный срок эксплуатации не менее 3 года. Наличие сервис центра в РК с указанием адреса в тех. паспорте. Все показатели должны подтверждаться техническим паспортом на казахском и русском языке. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РК на товар и разрешительного документа (лицензия/талон) на право реализации мед.техники у Поставщика. | **183 400** | **2** | **366 800** |
| Облучатель-рециркулятор передвижной со счетчиком | Передвижной облучатель – рециркулятор в металлическом корпусе. Обязательно возможность использования облучателя - рециркулятора для помещений первой категории: операционные, палаты противотуберкулезных помещений, палаты для недоношенных детей, стерильные зоны ЦСО, ожоговые и т.д. Объем воздуха, дезинфицируемого облучателем для 1,2,3 категории, который достигается за 1 один час и составляет от 110 до 235 м3, соответственно: 1 категория (99,9%) не менее 110 м3/час, 2 категория (99%) не менее 160 м3/час, 3 категория (95%) не менее 235 м3/час по S. Aureus. Источник излучения уф - лампа, 5 ламп x 15W, содержание ртути не более 4 мг, ртуть в виде шарика амальгама, ресурс – 9000 часов без спада бактерицидного потока, бактерицидный поток не менее 4,8 Вт. Уровень шума не более 43 дБ. Потребляемая мощность, не более 230 ВА. Защита от УФ-излучения: V – образная зачерненная жалюзийная решетка. Двухцветный светодиодный индикатор фиксирующий суммарное время наработки бактерицидных ламп: зеленый цвет – ресурс ламп не выработан, красный цвет – лампы выработали ресурс. Система оповещает с помощью звукового сигнала через каждые 500 часов, о необходимости произвести своевременную очистку ламп. Элементы передачи информации по ИК – каналу: окно передатчика и окно приемника, совместимые с пультом. Наличие запасных частей: стартер – 2 шт, вставка плавкая – 2 шт. Пульт ИВН-1 – 1 шт на поставляемую партию рециркуляторов. Журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой установки – 1 шт. Передвижная платформа – 1 шт. Гарантийный срок эксплуатации не менее 3 года. Наличие сервис центра в РК с указанием адреса в тех. паспорте. Все показатели должны подтверждаться техническим паспортом на казахском и русском языке. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РК на товар и разрешительного документа (лицензия/талон) на право реализации мед.техники у Поставщика. | **209 500** | **2** | **419 000** |
| **ИТОГО:**  | **8** | **1 345 800** |

**Место поставки**: Актюбинская область, Байганинский район, c.Карауылкелды, ул.Асау батыра, дом 10

**Сроки и условия поставки**: в течение 5 рабочих дней по заявке заказчика

**Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи заявок** : Актюбинская область, Байганинский район, c.Карауылкелды, ул.Асау батыра, дом 10,бухгалтерия

**Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками**: 10.02.2021 г , 10: 00 м. вр, Актюбинская область, Байганинский район, c.Карауылкелды, ул.Асау батыра, дом 10

|  |
| --- |
| Выделенная сумма на закуп медицинских изделий и товаров: **1 345 800** тенге |